## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 2
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 12. Sustav za audiometriju i timpanometriju
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK): 116.363,64 kn
Red. Broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela uređaja | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | Visokofrekventni klinički audiometar baziran na PC-u | kom | 1
1.1. | Dvokanalni klinički audiometar s govornom audiometrijom u slobodnom polju
1.2. | Frekventno područje (u ovisnosti o izlazu)
1.2.1. | TDH39 slušalice: standardne frekvencije od 125Hz do 12.500Hz
1.2.2. | HDA 300 slušalice: standardne frekvencije od 125Hz do 25.000Hz
1.2.3. | Insertne slušalice: standardne frekvencije od 125Hz do 8.000Hz
1.2.4. | Koštani vibrator: standardne frekvencije od 250Hz do 8.000Hz
1.2.5. | U slobodnom prostoru: standardne frekvencije od 125Hz do 20.000Hz
1.3. | Uz audiometar obvezne slušalice TDH39, koštani vibrator B-71 te sve potrebno za izvođenje audiometrije u slobodnom polju
1.4. | Upravljanje audiometrom
1.4.1. | Pomoću odgovarajućeg upravljačkog modula s pripadajućom audiometrijskom tipkovnicom
1.4.2. | Upravljanje svim funkcijama audiometra pomoću PC-a kroz OTOsuite program
1.5. | Pored standardnih testova aparat mora podržavati izvođenje sljedećih testova: Tinnitus test modality, Bekesy, SAL, ABLB, Oldenburger, Rine, Tone Decay, DLI (Luscher)
1.6. | Audiometar mora biti kompatibilan s programom postojećeg VNG sustava (VNG Chartr 200)
1.7. | Audiometar mora zadovoljavati sve standarde i norme propisane za ovu vrstu uređaja
Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Odjela za oftalmologiju i optometriju u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.
2. | Klinički timpanometar | kom | 1
2.1. | Radne frekvencije sonde: 225Hz, 678Hz, 800Hz, 1.000Hz
2.2. | Točnost sonde (frekvencija): +/- 0.5%
2.3. | Kontralateralna i ipsilateralna stimulacije: 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz, 4.000Hz uz točnost od +/- 0.5%
2.4. | Obavezna screening i klinička dijagnosti
2.5. | Maksimalne dimenzije: 200 mm (visina) x 250 mm (širina) x 265 mm (dubina)
2.6. | Obavezno ugrađeni termo printer u aparat
2.7. | Obavezno ugrađen volumen od 2cc u aparat
2.8. | Timpanometar mora biti kompatibilan s programom postojećeg VNG (VNG Chartr 200)
2.9. | Timpanometar mora zadovoljavati sve standarde i norme propisane za ovu vrstu uređaja
Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za djelatnike Odjela za otorinolaringoologiju u trajanju od 2 radna dana po 8 sati. Rok izvršenja edukacije / treninga ulazi u rok za isporuku uređaja. Edukacija / trening će se provesti u prostorijama Naručitelja.
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om:
| Mjesto i datum: _____________________________ |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja __________________________________________
M.P.