## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: |  | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: |  | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: |  | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: BRZI ANTIGENSKI TESTOVI
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 10.000,00 eur bez PDV-a
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a | Pakiranje
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=4*6) | (9)
1. | Brzi imunokromatografski test za kvalitativno otkrivanje antigena na virus SARS-CoV-2 | kom | 5000 |  |  |  | 0
pakiranje mora sadržavati sve potrebno za izvođenje testova
mogućnost testiranja asimptomatskih osoba i pacijenata sa simptomima COVID-19 bolesti
dobivanje nalaza unutar 20 minuta
osjetljivost testa do 10 dana od početka bolesti
test se izvodi na uzorcima nosa ili nazofarinksa
osjetljivost testa: najmanje 95 %
specifičnost testa: najmanje 99 %
2. | Brzi antigenski test za SARS-CoV-2 i Influencu A/B | kom | 1000 |  |  |  | 0
Multipleks test se nalazi u kategoriji A ili B važeće HSC liste (EU health preparedness: A common list of Covid-19 rapid antigen tests anad a common standardised set of dana to be included in Covid-19 test result certificates)
Test odvojeno detektira SARS-coV-2 i v. influence A i B. Test mora biti minimalno 95% osjetiljivost,a specifičnost 98%
Test je validiran u barem jednoj od zemalja članica EU i da je osjetljivost za SARS-CoV-2 minimalno 90%, a specifičnost 98% za Ct<26 ili neselektivne uzorke osjetljivostu >80%
Test je registriran i validiran za uzorke obriska prednjeg nosnog hodnika i/ili ždrijela i/ili nazofiksa
BAT-ovi sa svim oblicima pohrane pufera su dozvoljeni i mogu biti predmet nabave, Pufer može biti rastočen, alikvotian za rastakanje te u bočici za rastakanje
Imunokromatograska metoda detekcije. Oblik testa: kazeta. Vrsta testa: lateral flow.
Skladištenje na sobnoj temperaturi
Testovi imaju CE-IVD certifikat. Declaration of Conformity.
Ciljni protein za SC2: nukleokapsidni antigen.
Prilikom isporuke minimalno trajanje testa je 12mjeseci
Twin test za SARS-CoV-2 se nalazi u grupi A ili B HSC liste. Potvrda o twin testu.
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [6 empty] | 0
Napomena:
Ponuditelj se obvezuje u ponudi dostaviti po jedan uzorak za stavku iz troškovnika. Uzorci se ne vraćaju.
U ponudi je potrebno dostaviti CE certifikat te validacijsko izvješće od strane HZJZ.
| Mjesto i datum: |  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja:
| _______________________________ |  |  |  | ____________________________________