## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | ________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | ________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: DIGITALNA TORAKALNA DRENAŽNA PUMPA
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 6.000,00 €
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | DIGITALNA TORAKALNA DRENAŽNA PUMPA
(1): 1.1.; (2): Mobilni koncept (prenosivi); (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | Mogućnost aspiracije tekućine i zraka
1.3. | Maksimalni usisni kapacitet 5 ± 0.5L/min
1.4. | Slobodno podesive postavke aspiratora od -5 do -100 mbar u koracima od -1 mbar
1.5. | Gravitacijska drenaža : digitalni mod od -5mbar
1.6. | Litij-ionska baterija; Trajanje baterije: minimalno 15h; Vrijeme punjenja baterije: maksimalno 3h
1.7. | Display: u boji, sa dodirnim zaslonom (touch screen) i noćnim modom
1.8. | Grafički prikaz: 30 sec. u realnom vremenu, 1h do 12h u dugom prikazu
1.9. | Težina uređaja sa sekretom: od 1.1 kg do 1.5 kg
1.10. | Dimenzije uređaja: maksimalno (visina x širina x debljina) 170 x 210 x 100 mm
1.11. | Razina buke kod rada maksimalno : 35 dB
1.12. | Kapacitet kompatibilnog kanistra za sekreciju : min 800 ml, max 1000 ml, dvokomorni
1.13. | U kompletu: uređaj sa jedinicom za napajanje, ručkom za nošenje i 5 jednokratnih remena
1.14. | 10 kompleta kompatibilnih kanistera i crijeva za pumpu
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
* NAPOMENA: U cijenu ponude uključena je dobava, montaža, postava, edukacija osoblja za rad, te puštanje u rad pumpe do pune funkcionalnosti, koji mora imati i zadovoljavati slijedeće gore tražene minimalne karakteristike
| Mjesto i datum: _____________________________ |  | MP |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja: _______________________________________________