## Troškovnik Grupa 2.
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MEDICINSKI ZAMRZIVAČ I CENTRIFUGA
GRUPA 2. Centrifuga za uzorke s hlađenjem - stolna
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (EUR): 6.400,00 EUR BEZ PDV-a
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela i naziv proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
STOLNA CENTRIFUGA S HLAĐENJEM
1. | Stolna centrifuga sa funkcijom brzog hlađenja | kom | 1 |  |  |  |  | 0
2. | Podesivi raspon temperature: minimalnog raspona od -9°C do +40; održavanje zadane temperature pri centrifugiranju, uz kontinuirano hlađenje nakon centrifugiranja
3. | Rotacijska maksimalna brzina minimalno 5000 rpm - podesiva
4. | Digitalno podesivo ubrzanje i kočenje
5. | Digitalno podesivo vrijeme centrifugiranja
6. | Memoriziranje korisničkih postavki - minimalno 4 programa
7. | Swing bucket rotor
8. | Adapteri za rotor za standardne epruvete promjera 13-16 mm, visine 60-100 mm, volumena od 3-15 mL, kapacitet minimalno 28 epruveta
9. | Adapteri za visinu epruvete min. broj mjesta/kapaciteta epruveta
10. | U stand by modu - sustav protiv zamrzavanja i kondenzacije
11. | Alarm za završetak centrifugiranja i grešaka pri centrifugiranju
12. | Razina buke: maksimalno 56 dB pri maksimalnoj vrtnji zajedno sa rotorom iz ponude
13. | CE ili CE-IVD certifikat
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [7 empty] | 0
| Mjesto i datum |  |  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe Ponuditelja:
| ___________________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________