## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MONITORI VITALNIH FUNKCIJA
Grupa predmeta nabave: GRUPA 1. MONITOR VITALNIH FUNKCIJA ZA ODJEL INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 3.920,00 EUR
Redni broj | Tehničke specifikacije predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA ZA ODJEL INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE
(1): 1.1.; (2): Kompaktni dizajn monitora koji omogućuje upotrebu u transportu i stacionarno; (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | Upravljanje monitorom putem zaslona “osjetljivog na dodir” i rotacijske tipke
1.3. | Dijagonala zaslona minimalno 39 cm, ekran u boji visoke rezolucije “osjetljiv na dodir” rezolucije minimalno 1366x768 piksela
1.4. | Ekran omogućuje višedodirno upravljanje istovremeno (upravljanje s dva prsta istovremeno radi proširivanja prikaza)
1.5. | Istovremeni prikaz minimalno 12 krivulja uz pripadajuća polja za brojčani prikaz
1.6. | Težina monitora najviše 5 kg s baterijom
1.7. | Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja minimalno 9 sati
1.8. | Ispis direktno s monitora na laserski pisač
1.9. | Zvučna i tekstualna aktivacija alarma u 3 kategorije, s alarmnim svjetlom vidljivim iz svih kutova gledanja
1.10. | Parametri praćenja:
1.11. | EKG - 3/5 odvoda
1.12. | ST analiza na svim mjerenim odvodima
1.13. | Analiza najmanje 27 srčanih aritmija
1.14. | QT/QTc analiza s parametrima QT, QTc i ΔQTc
1.15. | Izračun QTc prema formulama: Bazett, Fridericia, Framingham ili Hodges
1.16. | Respiracija
1.17. | SpO2 – saturacija kisika
1.18. | NIBP – neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja
1.19. | Temperatura, 2 kanala
1.20. | Raspon mjerenja srčane frekvencije: 10 – 350 bpm
1.21. | Raspon mjerenja respiracije: 0 – 200 rpm
1.22. | Raspon mjerenja temperature: 0- 50 ˚C
1.23. | Raspon mjerenja neinvazivnog krvnog tlaka: 10 – 290 mmHg
1.24. | Automatska detekcija pacemakera
1.25. | Zaštita od defibrilacije do 5000V s vremenom oporavka manjim od 5 sekundi
1.26. | Alarmna funkcija analizira istovremeno EKG signal i signal pletizmografske krivulje u svrhu točnije aritmijske analize i HR/PR mjerenja i smanjenju lažnih alarma; grafički prikaz indeksa kvalitete EKG signala i pletizmografske krivulje na zaslonu
1.27. | Klinički grafički alat EWS(Early Warning Score) za procjenu stanja pacijenata s pripadajućim alarmom
1.28. | Moguće prekonfigurirati minimalno 3 EWS predloška
1.29. | Dinamičko osvježavanje EWS rezultata s promjenom vitalnih znakova
1.30. | Klinički grafički alat za unos parametara prema GCS(Glasgow Coma Scale) i izračun ukupnog indeksa
1.31. | 24-satni EKG sažetak koji funkcionira kao holter EKGa sa prikazom statistikom srčane frekvencije, ST analize, aritmija, QT analize, detekcije pacemakera
1.32. | Trening način rada koji grafičkim navođenjem omogućava korisnicima da nauče koristiti uređaj ili ponove određeni dio korištenja
1.33. | Podržano minimalno 5 kalkulacija (lijekovi, hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske, renalne) i titracijska tablica
1.34. | Uređaj podržava konfiguraciju za novorođenačke, pedijatrijske i odrasle pacijente
1.35. | Pohranjivanje i ponavljanje najmanje 5000 događaja za svakog pacijenta
1.36. | Pohranjivanje najmanje 5000 NIBP mjerenja
1.37. | Pohranjivanje i prikaz minimalno 120h potpunog prikaza krivulja (full disclosure)
1.38. | Prikaz minimalno 2400 sati trendova (brojčani i grafički) s rezolucijom 10 min ili 240h s rezolucijom 1 min(brojčano i grafički), s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize
1.39. | Konektori na monitoru: minimalno 2 USB konektora, “Nurse call”, VGA, standardna mrežna konekcija (RJ45 konektor), AC konektor
1.40. | Pohrana i pregled minimalno 24h OxyCRG događaja
1.41. | Pohrana i prikaz ST analize minimalno do 120h s rezolucijom 5 min
1.42. | HL7 komunikacijsko sučelje
1.43. | Monitor ima ugrađeni utor na stražnjem dijelu za pohranjivanje pribora
1.44. | Mjerenje IBP, 2 kanala
1.45. | Mjerenje C.O. termodilucijskom metodom
1.46. | Moguća kasnija nadogradnja sljedećim parametrima: Mjerenje CO2 iz glavne struje("mainstream"), mjerenje CO2 iz bočne struje("sidestream"), mjerenje CO2 "microstream" metodom, termalni 3-kanalni pisač, WIFI
1.47. | Pribor za praćenje parametara: EKG kabel – 5-žilni sa štipaljka/druker završecima, crijevo za mjerenje tlaka, manžeta za odrasle, priključni SPO2 kabel, SPO2 višekratni senzor za odrasle, višekratni senzor za temperaturu, IBP kabel, kabel za napajanje, upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku
(1): Ukupni iznos bez PDV-a: | 0
(1): Iznos PDV-a: | 0
(1): Ukupni iznos s PDV-om: | 0
Mjesto i datum: _____________________________
|  |  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________