## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MONITORI VITALNIH FUNKCIJA
Grupa predmeta nabave: GRUPA 3. MONITOR VITALNIH FUNKCIJA ZA ODJEL NEONATOLOGIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 4.600,00 EUR
Redni broj | Tehničke specifikacije predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA ZA ODJEL NEONATOLOGIJE
(1): 1.1.; (2): Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale minimalno 39 cm; (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | Rezolucija ekrana minimalno 1920 x 1080 točaka
1.3. | Istovremeni prikaz minimalno 10 krivulja
1.4. | Konfiguriranje izgleda ekrana od strane korisnika, pohrana minimalno 10 predefiniranih konfiguracija monitora
1.5. | Praćenje sljedećih parametara:
1.5.1. | EKG – 3/5/12 odvoda
1.5.2. | Respiracija
1.5.3. | SpO2 - saturacija kisika. Podržano korištenje minimalno tri različite tehnologije mjerenja, uključujući Masimo SET i Nellcor tehnologiju. Mogućnost promjene tehnologije mjerenja u bilo kojem trenu
1.5.4. | NIBP - neinvazivni tlak
1.5.5. | Temperatura (2x)
1.5.6. | Analiza aritmija
1.5.7. | Analiza ST segmenta za sve mjerene odvode, ST histogram
1.6. | Pohrana trendova mjerenih parametara u trajanju od minimalno 240 sati; 48 sati krivulja; 500 alarmnih događaja
1.7. | Alarmi u tri razine, alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora
1.8. | Funkcija sprječavanja lažnih fizioloških alarma sa zaključavanjem statusa alarma za SpO2 tijekom mjerenja NIBP-a na istoj ruci kao i SpO2
1.9. | Intubacijski mod rada za isključivanje alarma vezanih uz praćenje respiracije ili CO2
1.10. | Stupanj mehaničke zaštite, minimalno IP22
1.11. | Ukupna masa monitora najviše 5,5 kg
1.12. | Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja minimalno 350 minuta
1.13. | Umrežavanje u monitoring sustav s postojećim monitorima
1.14. | Pribor za praćenje parametara: EKG osnovni kabel, crijevo za mjerenje tlaka, SpO2 osnovni kabel
1.15. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
1.16. | Sučelja za povezivanje: HDMI izlaz za dodatni ekran, USB, mrežni LAN/RJ45 priključak
1.17. | Upravljanje monitorom: ekran osjetljiv na dodir, rotacijski gumb, fizičke tipke na prednjoj ploči monitora (minimalno za utišavanje alarma i neinvazivno mjerenje tlaka), tipke prečaca na zaslonu monitora
1.18. | Nosač monitora s prihvatom za montažu na stropni sustav
(1): Ukupni iznos bez PDV-a: | 0
(1): Iznos PDV-a: | 0
(1): Ukupni iznos s PDV-om: | 0
Mjesto i datum: _____________________________
|  |  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________