## Grupa 1.
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | [7 empty] | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC | [7 empty] | Sjedište:
OIB: | 83506206752 | [7 empty] | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju (poništene grupe)
Grupa 1. Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju I
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 14.000,00 € bez PDV-a
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirne količine | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv proizvođača | Kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke za razdoblje, bez PDV-a | Originalno pakiranje / Navesti pakiranje koje se nudi
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11=4*9) | (13)
(1): 1.; (2): Ovoj krep za sterilizaciju, 40 cm x 40 cm, razne boje, min. težine 60g/m², termootporan na 134 °C, otporan na pucanje 160 kPa; ISO 11607 ili jednakovrijedan standard _______________, EN 868-2 ili jednakovrijedna norma ________________.; (3): kom; (4): 17000 | 0
(1): 2.; (2): Ovoj krep za sterilizaciju, 45 cm x 45 cm, razne boje, min. težine 60g/m², termootporan na 134 °C, otporan na pucanje 160 kPa;ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ________________, EN 868-2 ili jednakovrijedna norma _______________.; (3): kom; (4): 800 | 0
(1): 3.; (2): Ovoj krep za sterilizaciju, 50 cm x 50 cm, razne boje, min. težine 60g/m², termootporan na 134 °C, otporan na pucanje 160 kPa; ISO 11607 ili jednakovrijedan standard _________________, EN 868-2 ili jednakovrijedna norma ______________.; (3): kom; (4): 31000 | 0
(1): 4.; (2): Ovoj krep za sterilizaciju, 60 cm x 60 cm, razne boje, min. težine 60g/m², termootporan na 134 °C, otporan na pucanje 160 kPa; ISO 11607 ili jednakovrijedan standard _________________, EN 868-2 ili jednakovrijedna norma ________________.; (3): kom; (4): 22500 | 0
(1): 5.; (2): Ovoj krep za sterilizaciju, 75 cm x 75 cm, razne boje, min. težine 60g/m², termootporan na 134 °C, otporan na pucanje 160 kPa; ISO 11607 ili jednakovrijedan standard _________________, EN 868-2 ili jednakovrijedna norma _________________.; (3): kom; (4): 5300 | 0
(1): 6.; (2): Ovoj krep za sterilizaciju, 90 cm x 90 cm, razne boje, min. težine 60g/m², termootporan na 134 °C, otporan na pucanje 160 kPa; ISO 11607 ili jednakovrijedan standard __________________, EN 868-2 ili jednakovrijedna norma _________________.; (3): kom; (4): 800 | 0
(1): 7.; (2): Ovoj krep za sterilizaciju, 100 cm x 100 cm, razne boje, min. težine 60g/m², termootporan na 134 °C, otporan na pucanje 160 kPa; ISO 11607 ili jednakovrijedan standard __________________, EN 868-2 ili jednakovrijedna norma _________________.; (3): kom; (4): 500 | 0
(1): 8.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 10*27-30 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma _________________.; (3): kom; (4): 16500 | 0
(1): 9.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 15*30 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma __________________ .; (3): kom; (4): 33000 | 0
(1): 10.; (2): Kemijski indikator parne sterilizacije za 134° C i 121° C, klasa 1, ISO 11140-1 ili jednakovrijedan standard __________ , oblik trakice; (3): kom; (4): 21000 | 0
(1): 11.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 5,5x20 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma __________________ .; (3): kom; (4): 15000 | 0
(1): 12.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 10x15 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma __________________ .; (3): kom; (4): 15000 | 0
(1): 13.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 15x20 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma __________________ .; (3): kom; (4): 22500 | 0
(1): 14.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 15x27 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma __________________ .; (3): kom; (4): 19500 | 0
(1): 15.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 20x27 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma __________________ .; (3): kom; (4): 15000 | 0
(1): 16.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 20x40 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma __________________ .; (3): kom; (4): 15000 | 0
(1): 17.; (2): Vrećice za sterilizaciju min. 70g/m, dvoslojna folija polipropilen i poliester s kemijskim indikatorom za paru i etilen oksid, mora zadovoljavati slijedeće uvjete: otpornost na vlak min 45 mPa, rastezljivost od 75-100% elastičnost 650 mPa. Temperatura varenja od 160-200°C. Dim: 25x38 cm. ISO 11607 ili jednakovrijedan standard ______________, EN 868-5 ili jednakovrijedna norma __________________ .; (3): kom; (4): 15000 | 0
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Napomena: Ukoliko će postojati potreba, Naručitelj će od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti uzorke (po 1 komad) za svaku stavku troškovnika. Uzorci se ne vraćaju.
Mjesto i datum: _____________________________