## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: TLAKOMJERI
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 3.500,00 eur
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela uređaja, naziv proizvođača i zemlju podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | TLAKOMJER
(1): 1.1.; (2): Automatski tlakomjer; (3): kom; (4): 50 | 0
1.2. | LCD digitalni zaslon
1.3. | Način mjerenja: Oscilometrijski način rada
1.4. | Točnost: Tlak: ±3 mmHg, Puls: ± 5% prikazanog očitanja
1.5. | Mjerni raspon: Tlak: od 0 do 299 mmHg, Puls: ± od 40 do 180 otkucaja/min
1.6. | Fuzzy-logic upravljanje električnom pumpom
1.7. | Ventil za automatsko smanjivanje tlaka
1.8. | Memorija: 100 mjerenja s datumom i vremenom za svakog korisnika ( 1 i 2 )
1.9. | Napon: DC 6 V 4 W
1.10. | Izvor napajanja: 4 „AA” baterija 1,5V ili dodatni AC adapter
1.11. | Životni vijek baterije: približno 1000 mjerenja (uz nove alkalne baterije)
1.12. | Zaštita od strujnog udara: ME oprema s unutarnjim napajanjem (kad se koriste samo baterije)
1.13. | Radna temperatura/vlaga: od + 10°C do + 40° / od 30 do 85 % RV
1.14. | Opseg manšete od 22 do 42 cm
1.15. | Materijal manšete: najlon, poliester, polivinil klorid
1.16. | Sadržaj pakiranja: tlakomjer, manšeta, priručnik za korištenje, kutija za spremanje, komplet baterija
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________