## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | ________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | ________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: UREĐAJ ZA DENZITOMETRIJU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 26.400,00 €
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | UREĐAJ ZA DENZITOMETRIJU
(1): 1.1.; (2): Visoka preciznost sa brzim snimanjem od 19 sekundi (femur); (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | Područje snimanja: Half Body, AP kralježnice, femur (dual femur), podlaktica, lateralni dio kralježnice, LVA
1.3. | Površina snimanja:
Half Body - 44.8. x 16 cm - mogućnost odstupanja +/-5%.
Femur - 12 x 5.6. cm - mogućnost odstupanja +/-5%.
Kralježnica - 16 x 6.4. cm - mogućnost odstupanja +/-5%.
1.4. | Vrijeme snimanja:
AP kralježnice - 35 ± 2 sekunde, standardni način
Femur - 20 ± 2 sekunde, standardni način
Podlatkica - 18 ± 2 sekunde
Half Body - 240 sekundi
Lateralni dio kralježnice - 45 ± 2 sekunde
LVA - 210 ± 2 sekunde
1.5. | Ortopedske funkcije: analiza gustoće kosti oko proteze
1.6. | Pedijatrijska funkcija: analiza BMD-a
1.7. | B-Scope (segmentalna analiza): FAT, LEAN, FAT%
1.8. | FRAX (procjena rizika fraktura u 10 godina)
1.9. | Analiza: T-score, Z-score, BMI
1.10. | Mapiranje bojom: RCM, BCM, OCM
1.11. | Metoda mjerenja: Non-stop-scan (kralježnica, dual femur)
1.12. | Auto ROI - automatski određuje područje interesa
1.13. | Okretna ruka (stol se može koristiti za pregled ultrazvukom)
1.14. | Detektor: CZT (kadmij-cink-telurid)
1.15. | Mala doza zračenja (0.1 mSv / interval)
1.16. | Dimenzije: max. 190x80x123 cm
1.17. | Masa: maksimalno 160 kg
1.18. | Radni uvjeti: temperatura: 10~40°C; vlaga: 30~75%; tlak: 700~1060 kPa
1.19. | Baza podataka: vraćanje, sigurnosno kopiranje, uvoz i izvoz
1.20. | DICOM&PACS
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: _____________________________ |  | MP |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja: