## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: HLADNJAK ZA SKLADIŠTENJE DOZA KRVI KAPACITETA 700 L
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 7.500,00 eur (bez PDV-a)
Red. broj | Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije | Jed. mjere | Točna količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | HLADNJAK ZA SKLADIŠTENJE DOZA KRVI KAPACITETA 700 L
1.1. | Namijenjen za čuvanje krvnih pripravaka | kom | 1 |  |  |  | 0
1.2. | Netko volumen 600-700 L
1.3. | Staklena vrata cijelom površinom
1.4. | Samozatvarajuća vrata hadnjaka
1.5. | Minimalno 5 izvlačivih ladica predviđenih za čuvanje doza krvi s minimalnim kapacitetom 200 doza
1.6. | Temperaturna točka rada hladnjaka: 4° Mjerno područje +/- 1°C
1.7. | Hlađenje: ventilirajuće forced air hlađenje
1.8. | Kontinuirano praćenje temperature hladnjaka s digitalnim ispisom na vanjsku memoriju
1.9. | Alarm: zvučni i vizualni za promjenu temperature izvan mjernog područja, nestanak struje, pogreške u radu hladnjaka, otvaranje vrata hladnjaka
1.10. | Digitalni prikaz stanja hladnjaka, temperature, alarma, grešaka rada
1.11. | Priključak za ethernet RJ45 ulaz
1.12. | Niska razina buke
1.13. | Hladnjak mora biti odobren za rad prema EU normativima
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [6 empty] | 0
| Mjesto i datum: _________________________________ |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja __________________________________________
M.P.