## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: ASPIRATORI
GRUPA 2. ASPIRATOR ZA GINEKOLOGIJU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (EUR): 1.490,00 EUR BEZ PDV-a
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela/naziv proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | Aspirator na kotačima
1.1. | Pokretno podvožje na 4 antistatička kotača opremljeno najmanje sa 2 kočnice na kotačima |  | 1 |  |  |  |  | 0
1.2. | Antibakterijski i hidrofobni filter
1.3. | Protok minimalno 90L/min
1.4. | Regulacija vakuma u minimalnom rasponu od 0 do -90kPa
1.5. | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg
1.6. | Podešavanje snage vakuma putem okretnog regulatora
1.7. | Nožni prekidač za upravljanje aspiratorom (uključivanje/isključivanje) ili integrirano u podvožju ili kao zasebni dio
1.8. | Minimalno dvije posuda za sekret svaka minimalno 5L s mogučnošću parne sterilizacije na temperaturi u minimalnom rasponu od 121°C
1.9. | Mogućnost isporuke jednokratnih posuda za sekret spremnicima
1.10. | Autoklavabilna crijeva za sukciju promjera minimalno 8/14 mm
1.11. | Posuda za zaštitu od prelijevanja min.zapremnine 200 ml
1.12. | Ventil za prebacivanje usisa sekreta između dviju posuda
1.13. | Minimalno deset bakterijskih hidrofobnih filtera
1.14. | Priključni kabel za 230V,50Hz, minimalne duljine 2 m
1.15. | Težina uređaja na pokretnom postolju maksimalno 22 kg
1.16. | Dimenzija uređaja na pokretnom postolju (ŠxVxD) u rasponu od: širina - 460 - 480 mm visina - 830 - 860 mm dubina - 410 - 430 mm
1.17. | Bučnost agregata maksimalno do 47dB
1.18. | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [7 empty] | 0
| Mjesto i datum: _____________________________ | MP |  | Potpis odgovorne osobe: __________________________________