## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: ____________________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište:_______________________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB:___________________________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: PROLAZNI STERILIZATOR ZA MLIJEČNU KUHINJU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 9.440,00 EUR
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Udovoljavanje tehničkim karakteristikama (DA/NE) | Navesti broj stranice u katalogu | Naziv proizvođača/model | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni uznos stavke bez PDV-a
1. | PROLAZNI STERILIZATOR | kom | 1
1.1. | prolazni sterilizator kapaciteta min. 150L
1.2. | temperaturno područje minimalni raspon (30-200°C) - dozvoljena je i temperatura niža od 30°C te viša od 200°C uz uvjet da obuhvaća temperaturni raspon od (30-200°C)
1.3. | zaštita od prekoračenja zadane temperature -isključenje uređaja u slučaju prekoračenja temperature od 10°
1.4. | mikroprocesorska regulacija - kontrola svih postavki
1.5. | ventilator za cirkulaciju zagrijanog zraka - cirkulacija zraka prirodnom konvekcijom
1.6. | zvučni signal završetka sterilizacije
1.7. | blokada vrata na sterilnoj strani tijekom sterilizacije
1.8. | izrađen iz inoxa ili nehrđajućeg čelika (i radni prostor i vanjski plašt)
1.9. | 4 police na kotačima (sve izrađeno od inoxa ili nehrđajućeg čelika) klizne s graničnikom
1.10. | napon min 220V izmjenično
1.11. | snaga min 3 kW
1.12. | vanjske dimenzije min ŠxDxV 690x580x1100
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [8 empty] | 0
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [8 empty] | 0
| Mjesto i datum |  | M.P. |  | Odgovorna osoba ponuditelja
| _______________________________ |  |  |  | __________________________________________