## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MIKROSKOP ERGONOMSKI
GRUPA 2. Grijači infuzija i krvi
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE NABAVE (bez PDV-a): 3.600,00 EUR
Redni broj | Tehničke specifikacije predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (upisati %) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
(1): 1.; (2): GRIJAČ INFUZIJA I KRVI; (3): kom; (4): 2 | 0
1.1. | Grijač infuzija i krivi s jednom kontrolnom tipkom
1.2. | Unaprijed postavljena temperatuza za jednostavno rukovanje
1.3. | Duljina grijanje kolone ne kraća od 1.2 m i promjera ne manjeg od 5 mm
1.4. | Prikaz trenutne temperature grijane kolone
1.5. | Vizualni i akustični alerm u slučaju greške
1.6. | Kompatibilan sa svim standrdnim intervenskim sistemima
1.7. | Integrirani temperaturni senzor
1.8. | Alerma previsoke temperature
1.9. | Glatka površina koja omogučuje olakšano čišćenje i dezinfekciju
1.10. | Postavljenje temperature u rasponu od 37 - 39°C
1.11. | Težina sveukupnog sustava ne veća od 1,5 kg
1.12. | Ne zahtjeva dodatne potrošne materijale
1.13. | Minimalno IP X2 zaštita od vlage
(1): Ukupni iznos bez PDV-a: | 0
Iznos PDV-a:
(1): Ukupni iznos s PDV-om: | 0
Mjesto i datum: _____________________________
|  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________