## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MONITOR VITALNIH FUNKCIJA ZA ODJEL ZA PEDIJATRIJU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 2.400,00 EUR
Redni broj | Tehničke specifikacije predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA ZA ODJEL ZA PEDIJATRIJU
(1): 1.1.; (2): Kompaktni dizajn monitora koji omogućuje upotrebu u transportu i stacionarno; (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | Upravljanje monitorom putem zaslona “osjetljivog na dodir” i rotacijske tipke
1.3. | Dijagonala zaslona minimalno 25 cm, ekran u boji visoke rezolucije “osjetljiv na dodir” rezolucije minimalno 1024x600 piksela
1.4. | Ekran omogućuje višedodirno upravljanje istovremeno (upravljanje s dva prsta istovremeno radi proširivanja prikaza)
1.5. | Istovremeni prikaz minimalno 8 krivulja uz pripadajuća polja za brojčani prikaz
1.6. | Težina monitora najviše 4 kg s baterijom
1.7. | Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja minimalno 5 sati
1.8. | Ispis direktno s monitora na laserski pisač
1.9. | Zvučna i tekstualna aktivacija alarma u 3 kategorije, s alarmnim svjetlom vidljivim iz svih kutova gledanja
1.10. | Parametri praćenja:
1.11. | EKG - 3/5 odvoda
1.12. | ST analiza na svim mjerenim odvodima
1.13. | Analiza najmanje 25 srčanih aritmija
1.14. | QT/QTc analiza s parametrima QT, QTc i ΔQTc
1.15. | Izračun QTc prema formulama: Bazett, Fridericia, Framingham ili Hodges
1.16. | Respiracija
1.17. | SpO2 – saturacija kisika
1.18. | NIBP – neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja
1.19. | Temperatura, 2 kanala
1.20. | Raspon mjerenja srčane frekvencije: 10 – 350 bpm
1.21. | Raspon mjerenja respiracije: 0 – 200 rpm
1.22. | Raspon mjerenja temperature: 0- 50 ˚C
1.23. | Raspon mjerenja neinvazivnog krvnog tlaka: 10 – 290 mmHg
1.24. | Automatska detekcija pacemakera
1.25. | Zaštita od defibrilacije do 5000V s vremenom oporavka manjim od 5 sekundi
1.26. | Alarmna funkcija analizira istovremeno EKG signal i signal pletizmografske krivulje u svrhu točnije aritmijske analize i HR/PR mjerenja i smanjenju lažnih alarma; grafički prikaz indeksa kvalitete EKG signala i pletizmografske krivulje na zaslonu
1.27. | Klinički grafički alat EWS(Early Warning Score) za procjenu stanja pacijenata s pripadajućim alarmom
1.28. | Moguće prekonfigurirati minimalno 3 EWS predloška
1.29. | Dinamičko osvježavanje EWS rezultata s promjenom vitalnih znakova
1.30. | Klinički grafički alat za unos parametara prema GCS(Glasgow Coma Scale) i izračun ukupnog indeksa
1.31. | 24-satni EKG sažetak koji funkcionira kao holter EKGa sa prikazom statistikom srčane frekvencije, ST analize, aritmija, QT analize, detekcije pacemakera
1.32. | Trening način rada koji grafičkim navođenjem omogućava korisnicima da nauče koristiti uređaj ili ponove određeni dio korištenja
1.33. | Podržano minimalno 5 kalkulacija (lijekovi, hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske, renalne) i titracijska tablica
1.34. | Uređaj podržava konfiguraciju za novorođenačke, pedijatrijske i odrasle pacijente
1.35. | Pohranjivanje i ponavljanje najmanje 5000 događaja za svakog pacijenta
1.36. | Pohranjivanje najmanje 5000 NIBP mjerenja
1.37. | Pohranjivanje i prikaz minimalno 120h potpunog prikaza krivulja (full disclosure)
1.38. | Prikaz minimalno 2400 sati trendova (brojčani i grafički) s rezolucijom 10 min ili 240h s rezolucijom 1 min(brojčano i grafički), s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize
1.39. | Konektori na monitoru: minimalno 2 USB konektora, “Nurse call”, VGA, standardna mrežna konekcija (RJ45 konektor), AC konektor
1.40. | Pohrana i pregled minimalno 24h OxyCRG događaja
1.41. | Pohrana i prikaz ST analize minimalno do 120h s rezolucijom 5 min
1.42. | HL7 komunikacijsko sučelje
1.43. | Monitor ima ugrađeni utor na stražnjem dijelu za pohranjivanje pribora
1.44. | Moguća kasnija nadogradnja: termalni 3-kanalni pisač, WIFI
1.45. | Pribor za praćenje parametara: EKG kabel – 3 ili 5-žilni sa štipaljka/druker završecima, crijevo za mjerenje tlaka, manžeta za odrasle, priključni SPO2 kabel, SPO2 višekratni senzor za odrasle, višekratni senzor za temperaturu, kabel za napajanje, upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku
(1): Ukupni iznos bez PDV-a: | 0
(1): Iznos PDV-a: | 0
(1): Ukupni iznos s PDV-om: | 0
Mjesto i datum: _____________________________
|  |  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________