## List1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NARUČITELJ: Županijska bolnica Čakovec, I.G.Kovačića 1e, 40 000 Čakovec
PREDMET NABAVE: Ultrazvučni uređaji (ponovljeni postupak)
GRUPA 5: Kombinirani uređaj za elktroterapiju, UZV i laser
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-100/2026
GOSPODARSKI SUBJEKT - PONUDITELJ: _____________________________________________
PROIZVOĐAČ, ZEMLJA PORIJEKLA: __________________________________________________
MODEL: ___________________________________________________________________________
GODINA PROIZVODNJE: ____________________________________________________________
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice
|  | Potvrda tehničkog opisa, upisati DA ili NE te stvarno karakteristike nuđenog uređaja | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
U cijenu ponude uključena je dobava, montaža, postava, edukacija osoblja za rad, te puštanje u rad uređaja do pune funkcionalnosti, koji mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:
1 | Kombinirani uređaj za elektroterapiju, UZV i lasersku terapiju
1.1. | 2 neovisna kanala za elektroterapiju
1.2. | Minimalno 20 različitih oblika terapijskih struja
1.3. | Modularna frekvencija ultrazvuka 10-150 Hz
1.4. | Maksimalni intenzitet u kontinuiranom načinu rada 2 W/cm2 i 3W/cm2 u pulsnom
1.5. | Mogućnost kombinirane terapije struja i ultrazvuk s pred programiranim protokolima
1.6. | Mogućnost pred zagrijavanja ultrazvučne sonde
1.7. | Mogućnost naknadne nadogradnje hands-free ultrazvučnom sondom i vakuumskom jedinicom
1.8 | Laserski aplikator - klaster, 1000 mW - - 4x 685 nm / 50 mW, 4x 830 nm / 200 mW, 13x 470 nm (plavo svjetlo) / 16 mW
1.9. | Laserska sonda snage minimalno 100mW i valne duljine 830 nm
1.10. | Nastavak za lasersku akupunuturu
1.11. | 2 para zaštitnih naočala za lasere klase 3 i više
1.12. | Ekran osjetljiv na dodir, dijagonale minimalno 7 inča
1.13. | Predprogramirani terapijski protokoli s navigacijom prema dijelovima tijela
1.14. | Terapijska enciklopedija s detaljnim opisima svakog programa unutar uređaja
1.15 | Mogućnost spremanja individualnih terapijskih protokola po pacijentu
1.16. | Predprogramirani protokoli za lasersku akupunkturu
1.17. | Sučelje na hrvatskom jeziku
1.18. | Kolica za uređaj s ladicama i kotačima te pomičnom rukom / držačem klaster sonde