## List1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NARUČITELJ: Županijska bolnica Čakovec, I.G.Kovačića 1e, 40 000 Čakovec
PREDMET NABAVE: Ultrazvučni uređaji (ponovljeni postupak)
GRUPA 7: Terapijski UZV s vakuum fiksacijom
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-100/2026
GOSPODARSKI SUBJEKT - PONUDITELJ: _____________________________________________
PROIZVOĐAČ, ZEMLJA PORIJEKLA: __________________________________________________
MODEL: ___________________________________________________________________________
GODINA PROIZVODNJE: ____________________________________________________________
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice
|  | Potvrda tehničkog opisa, upisati DA ili NE te stvarno karakteristike nuđenog uređaja | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
U cijenu ponude uključena je dobava, montaža, postava, edukacija osoblja za rad, te puštanje u rad ultrazvučnog uređaja do pune funkcionalnosti, koji mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:
1 | Uređaj za STATUS UZV terapiju
1.1. | Mogućnost programiranja
1.2. | LCD display na dodir
1.3. | Ergonomski dizajn
1.4. | Protokoli bazirani na istraživanjima
1.5. | Mogućnost rada na baterije
1.6. | Samostojeća vakuumska STATUS UZV glava od 1 i 3 Mhz
1.7. | Softver, protokoli i dijagnoze na hrvatskom jeziku
1.8 | Fiksiranje UZV glave pomoću vakuumske jedinice
1.9. | Kontinuirani i impulsni rad ultrazvuka
1.10. | Intenzitet: kontinuirani 0-2 W/cm2 ili više, pulsni: 0-3 W/cm2 ili više
1.11. | Preprogramirani tretmanski protokoli: 25 ili više
1.12. | Broj slobodnih mjesta za memoriranje: 1000 ili više
1.13. | Gelpad kapsule - set od 48kom ili više
1.14. | Napajanje: 100 – 240 V ±10% (50/60 Hz)
1.15 | Medicinski CE certifikat