## Uređaj br. 1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NARUČITELJ: Županijska bolnica Čakovec, I.G.Kovačića 1e, 40 000 Čakovec
PREDMET NABAVE: UREĐAJI ZA DEZINFEKCIJU II
GRUPA PREDMETA NABAVE: 1. UREĐAJI ZA KONTINUIRANU DEZINFEKCIJU ZRAKA
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-106/2026
GOSPODARSKI SUBJEKT - PONUDITELJ: _____________________________________________
PROIZVOĐAČ, ZEMLJA PORIJEKLA: __________________________________________________
MODEL: ___________________________________________________________________________
GODINA PROIZVODNJE: ____________________________________________________________
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice
|  | Potvrda tehničkog opisa, upisati DA ili NE te stvarno karakteristike nuđenog uređaja | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
U cijenu ponude uključena je dobava, montaža, postava, edukacija osoblja za rad, te puštanje u rad uređaja do pune funkcionalnosti, koji mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:
1. | Uređaj za kontinuiranu dezinfekciju zraka 1
1.1 | Električni priključak: jednofazni, 220-240 VAC, 50-60 Hz, osigurač nazivnog napona 250 VAC, 3 ampera. Priključak stopljen s uzemljenjem,lijevani kabel za napajanje duljine min. 2m
1.2 | Potrošnja energije: max 15 W
1.3 | Konstrukcija: precizno izrezano metalno kućište, u završnom sloju antibakterijski prah
1.4 | Mogućnost montaže na zid i mogućnost samostojećeg položaja
1.5 | Dimenzije: max. 40 cm (v) x 40 cm (š) x 115 cm(d)
1.6 | Težina: max 5 kg
2. | Volumen protoka zraka ventilatora:
2.1 | Brzina 1: 220 m3/h
2.2 | Brzina 2: 260 m3/h
2.3 | Pokriva minimalno 90 m2
3. | Razina buke max:
3.1 | Brzina 1: 40 dB
3.2 | Brzina 2: 45 dB
4. | Radni uvjeti: 10-35°C, 10-75 % vlaga
5. | Kvaliteta i sigrnost:
5.1 | Proizvedeno po ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001
5.2 | Prilagođeno Direktivi o medicinskim proizvodima (MDD) 93/42/EEU
5.3 | IEC 60601-1, Treće izdanje
5.4 | IEC 60601-1-2, Četvrto izdanje
5.5 | CE oznaka
5.6 | UL certifikat
6. | Primjena: sobe s pacijentima, operacijske sale, mjesta gdje se zadržava veći broj ljudi,npr. čekaonice
7. | NanoStrike tehnologija- okrugla valjkasta zavojnica puna rupica kroz koje prolazi plazma koja se stvara unutar zavojnice
7.1 | Plazma dolazi u kontakt sa zrakom i uništava viruse, bakterije i plijesni
7.2 | Iskorištava više istovremenih procesa inaktivacije patogena u jednom snažnom udaru
7.3 | Ubija i deaktivira na DNA razini - djelotvoran do molekula od 1 nm
7.4 | Ubija i deaktivira u vremenskom okviru do sekunde
7.5 | Nema mogućnosti razvoja antimikrobne rezistencije
8. | Za svakodnevnu i kontinuiranu dezinfekciju zraka oko najugroženijih osoba
| Mjesto i datum __________________________ | M.P. | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja ________________________________________

## Uređaj br. 2
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NARUČITELJ: Županijska bolnica Čakovec, I.G.Kovačića 1e, 40 000 Čakovec
PREDMET NABAVE: UREĐAJI ZA DEZINFEKCIJU II
GRUPA PREDMETA NABAVE: 1. UREĐAJI ZA KONTINUIRANU DEZINFEKCIJU ZRAKA
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-106/2026
GOSPODARSKI SUBJEKT - PONUDITELJ: _____________________________________________
PROIZVOĐAČ, ZEMLJA PORIJEKLA: __________________________________________________
MODEL: ___________________________________________________________________________
GODINA PROIZVODNJE: ____________________________________________________________
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice
|  | Potvrda tehničkog opisa, upisati DA ili NE te stvarno karakteristike nuđenog uređaja | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
U cijenu ponude uključena je dobava, montaža, postava, edukacija osoblja za rad, te puštanje u rad uređaja do pune funkcionalnosti, koji mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:
1. | Uređaj za kontinuiranu dezinfekciju zraka 2
1.1 | Električni priključak: jednofazni, 220-240 VAC, 50-60 Hz, osigurač nazivnog napona 250 VAC, 3 ampera, kabel za napajanje duljine min. 2m
1.2 | Potrošnja energije: max 20 W
1.3 | Konstrukcija: precizno izrezano metalno kućište, u završnom sloju antibakterijski prah
1.4 | Mogućnost montaže na zid i mogućnost samostojećeg položaja
1.5 | Dimenzije: max. 40 cm (v) x 20 cm (š) x 20 cm(d)
1.6 | Težina: max 5 kg
2. | Volumen protoka zraka ventilatora min 80m3/sat
2.3 | Pokriva minimalno do 30 m2
3. | Razina buke max 35 dB
4. | Radni uvjeti: 10-35°C, 10-75 % vlaga
5. | Kvaliteta i sigrnost:
5.1 | Proizvedeno pod ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001
5.2 | Prilagođeno Direktivi o medicinskim proizvodima
5.3 | IEC 60601-1-2
5.5 | CE oznaka
5.6 | UL certifikat
6. | Primjena: sobe s pacijentima
7. | NanoStrike tehnologija- okrugla valjkasta zavojnica puna rupica kroz koje prolazi plazma koja se stvara unutar zavojnice
7.1 | Plazma dolazi u kontakt sa zrakom i uništava viruse, bakterije i plijesni
7.2 | Iskorištava više istovremenih procesa inaktivacije patogena u jednom snažnom udaru
7.3 | Ubija i deaktivira na DNA razini - djelotvoran do molekula od 1 nm
7.4 | Ubija i deaktivira u vremenskom okviru od 1 sekunde
7.5 | Nema mogućnosti razvoja antimikrobne rezistencije
8. | Za svakodnevnu i kontinuiranu dezinfekciju zraka oko najugroženijih osoba
| Mjesto i datum __________________________ | M.P. | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja ________________________________________