## List1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NARUČITELJ: Županijska bolnica Čakovec, I.G.Kovačića 1e, 40 000 Čakovec
PREDMET NABAVE: Uređaji za dezinfekciju II
GRUPA 2: Aparati za pražnjenje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-106/2026
GOSPODARSKI SUBJEKT - PONUDITELJ: _____________________________________________
PROIZVOĐAČ, ZEMLJA PORIJEKLA: __________________________________________________
MODEL: ___________________________________________________________________________
GODINA PROIZVODNJE: ____________________________________________________________
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice
|  | Potvrda tehničkog opisa, upisati DA ili NE te stvarno karakteristike nuđenog uređaja | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
U cijenu ponude uključena je dobava, montaža, postava, edukacija osoblja za rad, te puštanje u rad uređaja do pune funkcionalnosti, koji mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:
1 | UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE, PRANJE I DEZINFEKCIJU NOĆNIH POSUDA
1.1. | Funkcija
1.1.1. | Pražnjenje, pranje i termička dezinfekcija vrućom vodom noćnih posuda , posuda za urin i drugih posuda koje se uobičajeno koriste u bolnicama
1.2 | Kapacitet pranja
1.2.1 | Istovremeno 2 boce za urin, 1 noćne posude s poklopcem ili do 3 boce za urin
1.3. | Opis pranja
1.3.1 | Automatsko, mikroprocerski kontrolirano
1.4 | Opis dezinfekcije
1.4.1 | Termička dezinfekcija s pomoću pare proizvedene u vlasitom parogeneratoru snage max. 4,5 W
1.5 | Opis stavljanja noćne posude u aparat
1.5.1 | Standardni univerzalni nastavak za 1 noćnu posudu i 2 nastavka za urinsku bocu ( gusku)
1.5.2 | Ulaganje noćnih posuda s prednje strane, odklopna vrata s ručnim otvaranjem
1.5.3 | Hermetičko zatvaranje vrata nakon uključivanja
1.6. | Upravljanje aparatom
1.6.1 | Pritiskom na gumb odgovarajućeg programa
1.6.2 | Pranje ne duže od 20 min
1.6.3 | Razina buke max. 70 dB
1.6.4 | Najmanje 3 programa ( normalno, ekonomično i intenzivno)
1.6.5 | Mogućnost individualnog izbora programa
1.7 | Materijal izrade
1.7.1 | Kompletno izrađen od nehrđajučeg čelika
1.8. | Izvedba uređaja
1.8.1 | Mogućnost odvoda u zid ili pod PVC
1.8.2 | Priključak na toplu i hladnu vodu
1.8.3 | Najmanje 1 dozirna pumpa za automatsko doziranje tekućeg sredstva za omekšavanje vode za ispiranje s senzorom razine tekućine u rezervoaru
1.8.4 | Elektro priključak 400 V 3N +G50-60 Hz
| Mjesto i datum __________________________ | M.P. | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja ________________________________________